## Sheet1
| ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Образец № 1 - 7 | ОБРАЗЕЦ № А-1
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД ГР.СЕВЛИЕВО
№ на позицията | Наименование | Мярка | Прогнозно количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Обособена позиция № 1- Хемодиализатори 1,7 кв.м електронно облъчване или гама лъчи
| Хемодиализатори напълно съвместими с апарати Гамбро с полинефронови диализни мембрани от тип “Low flux” с повърхност с ефективна площ 1.7 кв. м , с минимални клирънсови характеристики на уреята in vitro при кръвен поток 300 мл/мин и диализен поток 500 мл/мин ≥ 265 мл/мин,фосфати> 201 мл/мин КУФ>10 мл/час/mm Hg и електронно облъчване или гама лъчи. | бр | 1200
2 | Обособена позиция № 2 - Хемодиализатори 1,9 кв.м с електронно облъчване или гама лъчи
| Хемодиализатори напълно съвместими с апарати Гамбро с полинефронови диализни мембрани от тип “Low flux” с повърхност с ефективна площ 1.9 кв. м с минимални клирънсови характеристикина уреята in vitro при кръвен поток 300 мл/мин и диализен поток 500 мл/мин ≥ 270 мл/мин.,фосфати > 210 мл./мин. КУФ > 20,0 мл /час mmHg , с електронно облъчване или гама лъчи | бр | 1200
3 | Обособена позиция № 3 - Хемодиализатори 2,1 кв.м с електронно облъчване или гама лъчи
| Хемодиализатори напълно съвместими с апарати Гамбро с полинефоронови диализни мембрани от тип «Low flux” с ефективна повърхност 2,1 кв.м. с минимални клирънсови характеристики in vitro при кръвен поток 300 мл/мин,фосфати >217 мл./мин. КУФ>22,0 мл./час mmHg, с електронно облъчване или гама лъчи. | бр | 1200
4 | Обособена позиция № 4- Хемодиализатори 2,2 кв.м с вътрешно-парова стерилизация
| Хемодиализатори напълно съвместими с апарати Гамбро с полисулфонови диализни мембрани от тип «Low flux” с ефективна повърхност 2,2 кв.м. с минимални клирънсови характеристики in vitro при кръвен поток 300 мл/мин, , уреен 259 мл/минфосфати >208 мл./мин. КУФ>21,0 мл./час mmHg, с вътрешно парова стерилизация. | бр | 350
5 | Обособена позиция № 5 - Венозни катетри за временен съдов достъп /сет/
5.1 | Двулуменен катетър за времененен съдов достъп, за вена Феморалис по Селдингер F, 20 см, 12 Fr.x 8" | бр | 10
5.2 | Двулуменен катетър за временене съдов достъп, за вена Югуларис по Селдингер 13 см, 12 Fr x 5" | бр | 10
5.3 | Двулуменен катетър за временене съдов достъп, за вена Субклавия по Селдингер 16 см, 12 Fr x 6" | бр | 10
6 | Обособена позиция № 6 -Консумативи за перитонеална диализа за възрастни
6.1 | Трансфер сет за перитонеална диализа | бр. | 6
6.2 | Клампи за перитонеална диализа | бр. | 40
6.3 | APD система/касета с органайзер за машини с активна инфузия и дренаж | бр. | 400
6.4 | APD система -дренажен сет за апаратна диализа х 15л. | бр. | 400
6.5 | Катетър за перитониална диализа 57см и 62 см | бр. | 3
6.6 | Титаниев адаптор | бр. | 3
6.7 | Мини капачка с йоден разтвор | бр. | 5200
7 | Обособена позиция № 7 - комлект за перманентен катетър
| Стерилен комплект за обработване на перманентен катетър, съдържащ 2 чифта ръкавици, подложка, марли - 6 броя 5х5см , 2 броя 10х10 см и лепенка с чорап | бр. | 3200
Изисквания, с оглед предмета на поръчката:
1. Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл.82 от ЗМИ и да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 60% от обявения от производителя спрямо датата на доставката.
За покриване на изискването, участникът го декларира в Образец В-Техническо предложение.
2. Предлаганите медицински изделия трябва да притежават “СЕ” маркировка върху тях, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ.
За покриване на изискването, участникът го декларира в Образец В-Техническо предложение.
3. Когато производителят на медицинските изделия, доставяни по настоящата обществена поръчка, не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство, участникът трябва да е „упълномощен представител“ по смисъла на чл.10 ал.2 от ЗМИ.
За покриване на изискването, участникът посочва в Образец В-Техническо предложение, че е „упълномощен представител“ по смисъла на чл.10 ал.2 от ЗМИ и представя Оторизационно писмо /документ за упълномощаване/, издаден от фирмата/ите производител/и на медицински изделия, че участникът е „упълномощен представител” за доставка на медицински изделия на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство.
4. Предлаганите медицинските изделия трябва да притежават Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган.
За покриване на изискването, участникът посочва в Образец В-Техническо предложение, това обстоятелство и представя копие на Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган.
5. В случай, че медицинските изделия са внесени от трети държави спрямо ЕС и Европейското икономическо пространство, върху опаковките и в инструкциите за употреба трябва да бъде допълнително изписано името и адресът на упълномощеният представител и на вносителя, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.
За покриване на изискването, участникът посочва в Образец В-Техническо предложение това обстоятелство